СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа …………………………………………………………….… 3 1.1 Назначение …………………………………………………………………. 3

1.2 Технические характеристики ……………………………….,……..….…… 3

1.3 Комплектность …………………………………………………………...…. 4

1.4 Устройство изделия и принцип работы …………………………………… 4

1.5 Маркировка и упаковка …………………………………………………….. 9

1.6 Требования безопасности ………………..…………………………………. 10

2 Использование по назначению ………………………………………….………. 11

2.1 Подготовка к работе ………………………….……………………………… 11 2.2 Порядок работы …………………………………………………………...…. 11

3 Техническое обслуживание и ремонт ………………………………………..… 13

4 Возможные неисправности и методы их устранения ………………………… 14

5 Транспортирование и хранение ………………………………………………... 14

6 Утилизация ………….. ……………………………………………………...…... 14

7 Свидетельство о приемке и первичной поверке………………………...……... 15

8 Гарантии изготовителя ………………………………………………………….. 15

9 Сведения о рекламациях ……………………………………………..…………. 16

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства и принципа работы приборов для отбора проб воздуха ПА-300М-2 (далее – прибор).

Руководство по эксплуатации содержит сведения о назначении и характеристиках приборов, принципе действия и устройстве, гарантиях изготовителя и устанавливает правила их эксплуатации.

При изучении и эксплуатации приборов также рекомендуется изучить и использовать 
ГОСТ Р 51945-2002.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 Приборы ПА-300М-2 предназначены для измерения заданного объема воздуха при отборе разовых проб воздуха атмосферы и рабочей зоны на загрязненность.

1.1.2 Отбор проб воздуха производится по двум каналам с расходом (0,2-1,0) л/мин, двум каналам с расходом (1-20) л/мин и двум каналам с расходом (60-100) л/мин.

1.1.3 Прибор по общим техническим требованиям соответствует требованиям                      ГОСТ Р 51945-2002 и по классификации относится к высокорасходным приборам с комбинированным питанием.

1.1.4. По виду исполнения, по защищенности и устойчивости от воздействия окружающей среды прибор относится к изделиям ГСП группы В4 или С3 по ГОСТ Р 52931, исполнение – обыкновенное.

1.1.5 По устойчивости к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150-69 приборы соответствуют исполнению УХЛ категории 4.2, но для работы при температуре окружающей среды воздуха от  минус 10 до плюс 40 ºC и относительной влажности до 95 % при 35 ºC и более низких температурах без конденсации влаги.

1.1.6 Приборы выпускаются согласно ТУ 4215-008-39906142-2010.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 основные технические характеристики приборов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики приборов ПА-300М-2

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Количество каналов с расходом (0,2-1,0) л/мин Количество каналов с расходом (1-20) л/мин Количество каналов с расходом (60-100) л/мин | 2 2 2 |
| Вид индикации: - каналы (0,2-1,0) и (1-20) л/мин - каналы (60-100) л/мин | по ротаметрам по цифровому индикатору |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности каналов с ротаметрами (γ): с расходом (0,2-1,0) и (1-20) л/мин, %, не более | ±5 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности каналов с датчиками расхода (δ): с расходом (60-100) л/мин, %, не более | ±5 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности таймера (δi): - при задании времени до 2 мин включительно, %, не более - при времени свыше 2 мин, %, не более | ±1,0 ±0,5 |
| Продолжение таблицы 1 |
| 1 | 2 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности за счет отклонения температуры окружающего воздуха от нормальной на каждые 10 ˚С, %, не более | 0,5γ (с расходом (0,2-1,0) и (1-20) л/мин), 0,5δ (с расходом (60-100) л/мин) |
| Дискретность задания времени отбора пробы, мин, более | 1 |
| Значение перепада давления на поглотителе, кПа, не менее | 2,5 |
| Напряжение питания, В: - постоянным током - переменным током | 12 |
| Потребляемая мощность, В·А , не более | 60 |
| Время отбора без подзарядки, при полностью заряженном аккумуляторе, ч, не менее | 2 |
| Среднее время восстановления приборов, ч, не менее | 8 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 400×350×160 |
| Масса прибора, кг, не более | 5 |
| Масса аккумуляторного блока, кг | 7,5 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 10000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 6 |

1.3 Комплектность

1.3.1 Комплект поставки приборов должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2 – Комплект поставки приборов ПА-300М-2

| Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Прибор ПА-300М-2 | ПА-300М-2 | 1 |
| Сетевой шнур на 220В |  | 1 |
| Соединительный жгут к автомобильному аккумулятору | ЦАПР 30.02.09.000 | 1 |
| Пробоотборная штанга с фильтродержателем, L=0,5 м |  | 2 |
| Вставка плавкая | ВП2-1-2 | 1 |
| Руководство по эксплуатации | ЦАПР 30.02.00.000 РЭ | 1 |

1.4 Устройство изделия и принцип работы

1.4.1 Прибор состоит из следующих основных узлов, конструктивно объединенных в общем блоке:

– электровентилятора;

– 2-х мембранных насосов;

– контроллера с цифровым индикатором и клавиатурой;

–2-х каналов отбора проб   с датчиками расхода;

– 4-х каналов отбора проб с ротаметрами;

– сетевого источника питания или переносного аккумуляторного блока (по дополнительному заказу).

1.4.2 Электровентилятор предназначен для прокачивания пробы воздуха через фильтры АФА по каналам 1-4.

1.4.3 Мембранные насосы предназначены для прокачивания пробы воздуха через поглотители по каналам 5-6.

1.4.4 Датчики расхода предназначены для измерения расхода (скорости аспирации)  воздуха  по каналам 1 и 2.

1.4.5 Функции, выполняемые контроллером:

–управление электровентилятором и 2-мя мембранными насосами;

–индикация объема  и  расхода прокачиваемого воздуха по каналам 1 и 2;

–программирование времени отбора пробы и паузы по каналам 1-6;

–программирование количества циклов (отборов) по каналам 1-6 (от 1 до 10);

–запись в энергонезависимую память параметров пробоотбора по каналам 1-6;

–автоматический циклический отбор проб;

–отсчет обратного времени во время отбора и  паузы;

–энергонезависимая память результатов пробоотбора (10 значений - номер пробы, объем пробы) по каналам 1 и 2;

-индикация разрядки аккумулятора на 12В;

-автоматическое поддержание расхода воздуха  в диапазоне (60÷100) л/мин на 1 канале.

1.4.6 Принцип действия прибора заключается в отборе пробы воздуха через фильтры АФА  по каналам 1-4 и через поглотители по каналам 5-6.

Объем и расход  воздуха по каналам 1 и 2 отображается на цифровом индикаторе.

Расход по 1 каналу устанавливается и автоматически поддерживается в течение всего времени пробоотбора.

В качестве побудителей расхода воздуха используется электровентилятор и два мембранных насосов.

Максимальное разряжение электровентилятора до 2,5 кПа.

1.4.7 Расположение кнопок и выполняемые функции:

• кнопка  - выход из режима пробоотбора, а также выполняет функцию отмены и выход из меню;

• кнопка  - включение прибора в режим пробоотбора, повторное нажатие кнопки - остановка пробоотбора, следующее нажатие кнопки - продолжение пробоотбора, а также выполняет функцию ввода и вход в меню;

• кнопка  - перемещение стрелки (курсора) вверх, а также увеличение числовых данных;

• кнопка  перемещение стрелки (курсора) вниз, а также уменьшение числовых данных.

1.4.8 Режимы работы и действия оператора.

Прибор работает от сети на 220В или аккумуляторного блока 12В-17Ач.

1.4.8.1 Режим работы программ - исходный, устанавливается по включению питания. На индикаторе название фирмы и тип прибора (если прибор подключен к сети на 220В), и индикация разрядки аккумулятора (если прибор подключен к аккумуляторному блоку на  12В). После проигрывания музыкальной вставки - прибор готов к выполнению команд.

1.4.8.2 При нажатии  любой кнопки прибор выходит в главное меню.

>Отбор проб

Установки

Память

Настройки

1.4.8.3 Главное меню

Отбор проб - отбор пробы с ранее  запрограммированными установками.

Установки - устанавливается время паузы между отборами, время отбора, количество циклов (отборов) для каналов 1-6 и расход для 1 канала.

Память - просмотр и очистка памяти для каналов 1 и 2.

Настройки - режим градуировки (не для пользователя, защищён паролём)

1.4.8.3.1 Режим «Отбор проб»

Режим устанавливается при установке курсора кнопками    на «Отбор проб» и нажатием 2-х раз кнопки .  На индикаторе прибора отображается:

Прибор подключен к 			 Прибор подключен к сети на 220В:

аккумуляторному блоку на 12В:

| 1 | 1 | N01 из N10 00:05 |  | N01 из N10 00:05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | k1 V=65 Q=100 |  | k1 V=65 Q=100 |
| 3 | 3 | k2 V=74 Q=102 |  | k2 V=74 Q=102 |
| 4 | 4 | БАТ |  | ↓ |

1– номер текущей пробы, количество проб, обратный отсчет времени отбора (00час:05мин);

2–  текущий объём (л) и текущий расход воздуха (л/мин) по 1 каналу;

3– текущий объём (л) и  текущий расход воздуха (л/мин)  по 2 каналу;

4– индикация разрядки аккумуляторного блока, стрелка ↓ указывает наличие подменю

Если сегменты не мигают, - аккумулятор заряжен, если мигают два или более сегментов – аккумулятор разряжен. Если мигают 4 сегмента – аккумулятор сильно разряжен, вскоре на индикаторе появится запись  «БАТ разряжена». Прибор прекратит пробоотбор, но объём пробы запишется в энергонезависимую память. Для дальнейшей работы необходимо зарядить аккумуляторный блок.

При нажатии кнопки  на индикаторе отображается:

>К5 01-10 00:30

К6 01-10 00:30

↑

5

6

7

8

5– номер 5 канала, текущая проба, количество проб, обратный отсчет времени (00 час:30 мин);

6– номер 6 канала, текущая проба, количество проб, обратный отсчет времени;

8– при нажатии кнопки   переходим в предыдущее меню.

При нажатии кнопки  переходим в главное меню.

После наведения курсора кнопками   на каналы и нажатия кнопки , включаются каналы 5 и 6. Повторное нажатие кнопки - остановка прибора, следующее нажатие – продолжение пробоотбора.

1.4.8.3.2  Режим «Установки»

Режим устанавливается из главного меню после наведения  курсора кнопками   на «Установки» и нажатием кнопки . На индикаторе отображается:

>Канал № 1-4

Канал № 5

Канал № 6

1

2

3

1 – установка 1-4 каналов;

2 – установка 5 канала;

3 – установка 6 канала.

1.4.8.3.2.1  Установка 1-4 каналов

Режим устанавливается при установке курсора кнопками   на «Канал № 1-4»  и нажатием кнопки . На индикаторе отображается:

Канал №1-4

> Пауза 00:10

Время отб 00:30

Число цикл 05

1

2

3

4

1 – название меню;

2 – установка паузы между отборами (00час:10 мин);

3 – установка времени отбора (00 час:30 мин);

4 – установка числа циклов (отборов).

После установки курсора на «Число цикл» и нажатия кнопки , на индикаторе отображается:

| 1 | Канал №1-4 |
| --- | --- |
| 3 | Время отб 00:30 |
| 4 | Число цикл 05 |
| 5 | >Расход 100 |

5- установка расхода (скорости аспирации) л/мин на 1 канале, который автоматически   поддерживается. Диапазон изменения расхода (60-130) л/мин. Но устанавливать расход более 100 л/мин не рекомендуется, т.к. снижается надежность электровентилятора  и повышается энергопотребление. После  нажатия кнопки         переходим в предыдущее меню.

1.4.8.3.2.2  Установка 5 канала

Режим устанавливается при установке курсора кнопками   на «Канал № 5» и нажатием кнопки . На индикаторе отображается:

Канал № 5

>Пауза 00:10

Время отб 00:30

Число цикл 05

1

2

3

4

1 – название меню;

2 – установка паузы между отборами(00 час:10 мин);

3 – установка времени отбора(00 час:30 мин);

4 – установка числа циклов (отборов).

После  нажатия кнопки         переходим в предыдущее меню.

1.4.8.3.2.3  Установка 6 канала

Режим устанавливается после наведения  курсора кнопками   на «Канал № 6» и нажатием кнопки . На индикаторе отображается:

Канал № 6

> Пауза 00:10

Время отб 00:30

Число цикл 05

1

2

3

4

1 – название меню;

2 – установка паузы между отборами(00 час:10 мин);

3 – установка времени отбора(00 час:30 мин);

4 –  установка числа циклов (отборов).

После  нажатия кнопки          2 раза переходим в главное меню.

1.4.8.3.3 Режим «Память»

Режим устанавливается после наведения  курсора кнопками   на «Память» и нажатием кнопки .

>Просмотр памяти

Очистка памяти

На индикаторе отображается:

- Просмотр памяти (просмотр результатов пробоотбора - номер пробы и объем (л) по каналам 1 и 2.

- Очистка памяти (очистка памяти от результатов предыдущего пробоотбора)

После установки курсора на «Просмотр памяти» и нажатия кнопки , на индикаторе отображается:

N 01 ! N02

V1=3000 ! 2998

V2=3000 ! 2998

1

2

3

1 – номер пробы;

2 – объём пробы (л) 1 канала;

3 – объём пробы (л) 2 канала.

Нажимая кнопки  - просмотр содержимого  ячеек памяти. В последней ячейке находится суммирующее значение всех предыдущих объемов проб по каждому каналу отдельно.

Нажав кнопку      2 раза, возвращаемся в главное меню.

После установки курсора на Очистка памяти  и нажатия кнопки , на индикаторе отображается:

Да

> Нет

Кнопками   устанавливаем курсор на «Да» и нажимаем кнопку .

Перед началом отбора проб рекомендуется очистить память.

1.4.8.3.4 Режим «Настройки» (не для пользователя, защищен паролем)

1.4.8.3.5 Пример программирования

Проба отбирается в 7 часов, 7 часов 40 минут, 8 часов 20 минут. 9 часов 00 минут.

-прибор включается в 7:00;

-время отбора 30 минут;

-время паузы 10 минут (время паузы отсчитывается от окончания времени отбора пробы);

-число циклов 4;

-расход по первому каналу 100 л/мин.

Канал 1-4

Время отб 00:30

Число цикл 04

>Расход 100

>Канал 1-4

Пауза 00:10

Время отб 00:30

Число циклов 04

1.4.9 Аккумуляторный блок (по дополнительному  заказу).

Конструктивно аккумуляторный блок выполнен в виде отдельного блока с встроенным необслуживаемым импортным аккумулятором, 4-х уровневой индикацией заряда/разряда аккумулятора и зарядным устройством.

На передней панели аккумуляторного блока  расположен тумблер для включения,    светодиоды индикации заряда/ разряда  аккумулятора и ручка для транспортирования.

В корпусе аккумуляторного блока расположен отсек для соединительного кабеля с прибором или зарядным устройством.

Аккумулятор 12В емкостью 17А*ч, в процессе эксплуатации не требует обслуживания. Допускает до 500 циклов  заряда – разряда при правильной эксплуатации.

Светодиодная индикация заряда/разряда аккумулятора предназначена  для индикации  емкости аккумулятора. Зарядка аккумулятора осуществляется с помощью зарядного устройства, входящего  в комплект  поставки. При полном заряде  аккумулятора красный светодиод на зарядном устройстве начинает светиться зеленым светом, а на аккумуляторе начинает мигать красный светодиод.

1.5 Маркировка и упаковка

1.5.1 Маркировка наносится на корпус приборов и должна соответствовать рабочим чертежам предприятия-изготовителя, утвержденным в установленном порядке.

1.5.2 Маркировка приборов должна содержать:

- наименование и (или) условное обозначение типа приборов;

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;

- порядковый номер и год изготовления;

- знак утверждения типа средства измерения.

Маркировка транспортной тары должна быть четкой и содержать:

- наименование и условное обозначение прибора;

- наименование предприятия-изготовителя;

- основные, дополнительные, информационные, а также манипуляционные знаки 1, 3, 11 согласно требованиям ГОСТ 14192-96.

Примечание - Количество изделий в таре должно быть не более 4шт.

1.5.3 Способ упаковки прибора должен исключить возможность механических повреждений и попадания влаги внутрь упаковки.

1.5.4 Приборы должны быть упакованы в ящики из фанеры, досок или картона, выстланные внутри бумагой.

1.5.5 Основные блоки и принадлежности к приборам должны быть закреплены с целью исключения их перемещений.

1.5.6 Прибор и принадлежности  должны быть обернуты в упаковочную бумагу и затем уложены в отдельные пакеты из полиэтиленовой пленки.

1.5.7 В ящик должны быть вложены эксплуатационные документы и принадлежности, упакованные герметично в пакеты из полиэтиленовой пленки.

1.5.8 Упаковка приборов, индивидуальных комплектов ЗИП и товарно-сопроводительной документации должна производиться в соответствии с требованиями и конструкторской документации на приборы конкретного типа и исполнения, утвержденной в установленном порядке.

1.6 Требования безопасности

1.6.1 Работа с прибором  не требует применения специальных мер безопасности.

1.6.2 Прибор не предназначен для работы во взрывоопасных помещениях.

1.6.3 Не допускать работу прибора в воздухе с капельной влагой.

1.6.4 При использовании жидких поглотителей  в линию между поглотителем и штуцером  соответствующего канала необходимо включить промежуточную емкость,  предотвращающую попадание жидкого поглотителя внутрь прибора.

1.6.5 Не размещать прибор и аккумуляторный блок вблизи открытых источников огня.

1.6.6 Оберегать аккумуляторный блок от сильных вибраций и ударов.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка к работе

2.1.1 Распакуйте прибор.

2.1.2 При транспортировке прибора при отрицательных температурах перед включением  необходимо выдержать прибор при комнатной температуре в течении (не менее) 1 часа.

2.1.3 Ознакомьтесь с настоящим РЭ. Проверьте комплектность прибора.

2.1.4 Установите прибор на месте эксплуатации.

Убедитесь в том, что перед включением прибора в сеть питания напряжение соответствует указанному в настоящем РЭ, а при эксплуатации прибора будут обеспечены требования безопасности, изложенные в РЭ (раздел 6).

2.1.5 Подсоедините пробоотборные штанги с фильтрами АФА на каналы 1 и 2.   На каналы 3-4 подключите силиконовые трубки Ø 8 мм и на каналы 5-6 силиконовые трубки Ø 6 мм.

Внимание! Рекомендуется для каналов 1 и 2 использовать фильтры АФА-ВП-20 из одной партии.

2.1.6 При использовании жидких поглотителей необходимо в линию между поглотителем и штуцером «Вход» соответствующего канала установить промежуточную емкость, предотвращающую попадание жидкого поглотителя.

2.1.7 Для отбора проб по каналам 1 и 2 с использованием  силиконовых трубок необходимо:

- вместо пробоотборных штанг  ввернуть переходные штуцеры,

- подключить к штуцерам силиконовые трубки с внутренним диаметром не менее 10 мм и длиной не более 1,5 м.

Внимание! При отборе проб по каналам 3 и 4 на каналах 1 и 2 должны быть установлены пробоотборные штанги с фильтрами АФА.

При отборе проб по каналам 1 и 2 во избежание загрязнения ротаметров входные штуцеры каналов 3 и 4 должны быть заглушены.

2.2 Порядок работы

2.2.1 При работе от сети 220В.

Подключите к прибору сетевой шнур, а затем подключите его к сети 220 В. Включите тумблер на приборе.

2.2.2 При работе от автомобильного аккумулятора.

Подключите прибор соединительным жгутом  к автомобильному аккумулятору на 12.

Внимание! Соблюдать полярность при подключении к аккумулятору на 12 В.

2.2.3 При работе от аккумуляторного блока.

Подключите прибор соединительным кабелем к аккумуляторному блоку 12В-17Ач. Включите тумблер на аккумуляторном блоке: если горят три зеленых светодиода,  аккумулятор заряжен; если горит один зеленый сегмент – аккумулятор разряжен. Его необходимо зарядить с помощью зарядного устройства, входящего в комплект поставки. Аккумулятор считается заряженным при мигании красного светодиода на аккумуляторном блоке и зеленого - на зарядном устройстве, после чего зарядку следует прекратить.

2.2.4 После проигрывания музыкальной вставки при нажатии любой кнопки  прибор выходит в главное меню.

2.2.5  Программирование пробоотбора.

2.2.5.1 После включения питания на индикаторе прибора - название фирмы, тип прибора и индикация разрядки аккумулятора. После проигрывания музыкальной вставки и последующем  нажатии  любой кнопки прибор выходит в главное меню.

2.2.5.2 Программирование времени паузы, времени отбора, числа циклов и  расхода для  каналов 1-6 и расхода по 1 каналу.

Для программирования  необходимо:

- кнопками  из главного меню курсором выбрать режим «Установки» и нажать кнопку ;

- кнопками  выбрать параметр, который следует изменить и нажать кнопку . После этого выбранный параметр замигает;

- кнопками  установить необходимое числовое значение параметра и нажать кнопку . После  этого параметр уже не мигает;

- нажав кнопку - возвращаемся в главное меню.

2.2.5.3 Режим отбора проб.

2.2.4.3.1 Кнопками  из главного меню курсором выбрать «Отбор проб» и нажать кнопку  два раза.

Включаются каналы № 1- 4. С помощью регуляторов установить необходимые значения расхода для каналов № 3 и 4. Нажав кнопку , пробоотбор можно остановить, а затем снова, нажав кнопку  , продолжить.

Нажав кнопку , переходим на каналы № 5 и 6. Установив курсор на канал № 5, нажимаем кнопку . С помощью регулятора установить необходимое значение расхода для канала № 5. Нажав кнопку , пробоотбор можно остановить, а затем снова, нажав кнопку  , продолжить. Аналогично поступить с каналом № 6.

Если был выбран канал № 1-4, на индикаторе отобразится номер текущей пробы и количество всего проб, а также объём и расход по каналам 1 и 2, обратный отсчет времени отбора пробы.

Прибор подключен к аккумулятору на 12В:        Прибор подключен к сети на 220В:

|  | N01 из N10 00:05 |
| --- | --- |
|  | К1 V1=15 Q=100 |
|  | К2 V1=17 Q=105 |
|  | БАТ ↓ |

N01 из N10 00:30

К1 V1=15 Q=100

К2 V1=17 Q=105

↓

Если был выбран 5, либо 6 канал, на индикаторе отобразится номер текущей пробы и количество всего проб, обратный отсчет времени отбора пробы.

>k5 01-10 00: 05

k6 01-10 00: 10

2.2.4.3.2 По окончании запрограммированного времени отбора пробы, электровентилятор и мембранные насосы  автоматически выключаются и прибор переходит в режим паузы.

На индикаторе отображается:

-объем и расход последнего пробоотбора по каналам 1,2;

-число отобранных проб.

Во время паузы на индикаторе отображается обратное время паузы. Разделитель часов и минут мигает. По окончании паузы прибор автоматически включается в режим отбора пробы. После отбора установленного числа проб прибор переходит в ждущий режим. На индикаторе отображается объем  и расход последней пробы по каналам 1,2.

2.2.4.3.3 Просмотр результатов отбора проб.

Для просмотра памяти необходимо:

- нажать кнопку  и войти в главное меню;

- кнопками  из главного меню выбрать курсором «Память» и нажать кнопку , на индикаторе отобразится:

>Просмотр памяти

Очистка памяти

Нажать кнопку , кнопками просмотреть  объем проб по каждому циклу пробоотбора. В последней ячейке находится суммирующее значение всех предыдущих проб.

Внимание! Заданный расход по каналу 1 поддерживается автоматически. Расход по каналу 2 может отличаться в пределах  ±15 % от установленного значения по каналу 1 в зависимости от сопротивления фильтров АФА-ВП-20. Рекомендуется использовать фильтры АФА-ВП-10 из одной партии.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

3.1. Для обеспечения нормальной работы прибора в течение всего срока службы необходимо содержать прибор в чистоте, оберегать от механических повреждений и проводить техническое обслуживание.

Рекомендуются следующие основные виды, периодичность и порядок проведения технического обслуживания:

–внешний осмотр;

–внешняя чистка;

- чистка сеток на приборе и фильтродержателях.

При внешнем осмотре прибора проверяется крепление лицевой панели и состояние лакокрасочных покрытий.

При внешней чистке наружных поверхностей прибора пыль устраняется мягкой ветошью или губкой.

При попадании жидкости из поглотительного сосуда в каналы,  необходимо промыть каналы этиловым спиртом  ректифицированным  по ГОСТ18300-87.

3.2 Аккумуляторный блок не требует обслуживания. Аккумуляторная батарея полностью герметична, что исключает протечку электролита.

Многократный разряд аккумуляторного блока ниже допустимого  сокращает срок службы батареи; после разряда, батарею рекомендуется сразу  же зарядить.

Если аккумуляторный блок длительный период времени находится в разряженном состоянии, то    возможна ситуация, когда емкость аккумулятора  невозможно будет восстановить полностью.

3.3 Прибор подлежит обязательной поверке в соответствии с методикой поверки    МП 65-221-2010 «ГСИ. Приборы для отбора проб воздуха ПА-20М, ПА-40М, ПА-300М. Методика поверки»

Интервал между поверками – один год.

Первичную поверку приборов осуществляет предприятие-изготовитель.

3.4 Ремонт приборов осуществляет предприятие-изготовитель.

4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

4.1 Возможные неисправности приборов и рекомендуемые методы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Возможные неисправности приборов

| Возможная неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания индикатор не светится | Неисправность контроллера | Обратиться к изготовителю |
| Отсутствует реакция на нажатие кнопок | Неисправность контроллера | Обратиться к изготовителю |
| Несанкционированное включение вентилятора | Неисправность контроллера | Обратиться к изготовителю |
| Прибор не включается | Перегорел предохранитель | Заменить предохранитель |

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Хранение приборов в упаковке изготовителя на складах производится на стеллажах при температуре от 5 ºC до 40 ºC и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 ºC.

5.2 Хранить приборы без упаковки следует при температуре окружающего воздуха от 10 ºC до 35 ºC и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 20 ºC.

5.3 В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей не должно превышать содержания коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 согласно требованиям ГОСТ 15150-69.

5.4 По требованию заказчика приборы могут быть законсервированы для длительного хранения согласно требованиям ГОСТ 9.014-78.

5.5 Прибор, принесенный в отапливаемое помещение с улицы, может быть распакован не ранее, чем через 2 ч.

5.6 Приборы в упаковке изготовителя могут транспортироваться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах в соответствии с Едиными правилами перевозки грузов, действующими на данных видах транспорта. Транспортировать приборы воздушным путем можно только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

5.7 Приборы в упаковке при транспортировании могут выдерживать воздействие транспортной тряски с ускорением до 30 м/с2 с частотой  (80–120) ударов в мин.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

6.1  Прибор ПА-300М-2 не содержит в себе материалов, представляющих опасность для жизни.

6.2 Утилизация прибора осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые, металлические и резинотехнические элементы.

6.3 Утилизация аккумулятора производится в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

7.1Прибор для отбора проб воздуха типа ПА-300М-2 изготовлен  и принят в соответствии с требованиями ТУ 4215-008-39906142-2010, действующей конструкторской документацией и признан пригодным для эксплуатации и хранения.

Дата выпуска _________________________________

Руководитель предприятия-изготовителя _____________________    /Ю.В. Екимов/

подпись                                       Ф.И.О.

МП

Прибор для отбора проб воздуха тип ПА-300М-2 прошел первичную поверку в

__________________________________________

(организация, проводившая поверку)

Оттиск                          Поверитель______________________/__________________/

поверительного

клейма

Дата поверки ______________________________________

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям                                    ТУ 4215-008-39906142-2010,  ГОСТ Р 52931, ГОСТ Р 51945 при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации приборов - 12 месяцев с момента продажи приборов.

8.3 Гарантийный срок хранения приборов - 6 месяцев со дня  изготовления прибора.

8.4 По истечении гарантийного срока степень годности к работе прибора может быть установлена  по результатам поверки, проведенной в соответствии с МП 65-221-2010.

8.5 Гарантия не распространяется на:

–некомплектные изделия

–изделия с механическими повреждениями

–изделия с повреждениями, вызванными попаданием во внутрь жидкости

–повреждения, вызванные несоблюдением технических требований, изложенных в инструкции по эксплуатации.

8.6 Транспортировка неисправного изделия осуществляется за счет покупателя.

8.7 Гарантийный срок на аккумуляторы, используемые в приборах, – по стандартам и (или) ТУ на эти изделия.

Примечание - Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию и схемные решения основных блоков и узлов, приборов ПА-300М-2 в целом по                                    ТУ 4215-008-39906142-2010 с целью улучшения их технических и метрологических характеристик и эксплуатационных свойств (параметров).